## Техспец
Приложение №3
к протоколу итогов.
25.04.2022г.
№ лота | Международное непатентованное название изделия медицинского назначения | Полная характеристика (описание) товаров (с указанием формы выпуска и дозировки) | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма, выделенная для закупа | Условие платежа | Место поставки | Условие поставки | Срок поставки | ТОО "SUNMEDICA" в 11.04.2022 время 14:00 м.в |  | Всего итого:
Медицинские изделия (дыхательный контур) | [10 empty] | Цена | Сумма | Цена | Сумма
1 | Дыхательный контур реанимационный для новорожденных с обогревом для назального СРАР, длина 1,6м, дополнительный шланг 0,8м | Дыхательный контур реанимационный для новорожденных с обогревом для назального СРАР. Дыхательный контур однолинейный, общая длина не более 1,6м состоит из гофрированного шланга с обогревом диаметром не более 15мм, длиной не менее 1,2м, переходящим в трубку диаметром не более 6мм длиной не менее 0,3м, подводящей поток к универсальному генератору СРАР. Провод обогрева спиральный (витой), примыкающий к внутренним стенкам для равномерного прогрева. Разъём питания провода обогрева - двойная контактная группа с направляющим приливом, вмонтирован в жесткий соединитель 22F на камеру увлажнения увлажнителя. Соединитель имеет температурный порт 7,6мм с невыпадающей герметизирующей вставкой. Аналогичный температурный порт располагается на дистальном конце гофрированного шланга. Универсальный генератор СРАР - генератор с переменным потоком - схемой разобщения инспираторного и экспираторного потоков имеет патрубки: подключения магистрали свежего потока (инспираторный поток), патрубок отвода газов (экспираторный поток) с отводящим шлангом растягивающимся диаметром не более 10мм длиной не менее 0,8 м и патрубок подключения линии мониторинга давления с подключённой линией длиной не менее 1, 6м с стыковочным разъемом к аппаратуре "вставляемый Луер лок". Шланг выдоха имеет малые порты - разрезы для сброса давления при закупорке. К универсальному генератору может подключаться назальная канюля или назальная маска. Посадочное место для канюли или маски - прямоугольная ниша: Ш = 12±0,5мм, Д = 17±0,5 мм. В нижней части генератора закреплены две подвязки длиной 14±0,5 см для фиксации генератора через отверстия шапочки. В комплект контура входят: гофрированный дополнительный дыхательный шланг длиной не менее 0,8м для включения в контур камеры увлажнения; ленточный измеритель окружности головы для выбора шапочки с цветовой маркировкой размера и круглый шаблон для подбора размера канюли или маски. Материал: полиэтилен, полипропилен, хлопок, силикон. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 12шт. Срок годности (срок гарантии): 1 года от даты изготовления. КОД 4700000 | шт | 25953 | 1100 | 28548300 | Перечисление | ТО, Г.Туркестан ул.Нышанова 18/А | до склада заказчика 30 дней после заявки | согласно заключенного договора по заявке заказчика | 25953 | 28548300 | 25953 | 28548300
| Итого: |  |  |  |  | 28548300 | [5 empty] | 28548300 |  | 28548300
|  |  |  | Председатель комиссии: |  |  | Махмутов Н.Т.
Члены комиссии:
|  |  |  | Зав дет.реанимации |  |  | Кекилова А.
|  |  |  | Старшая медсестра реанимации |  |  | Абдухамидова Ф.
|  |  |  | Главный бухгалтер: |  |  | Кожамбекова Ж.К.
|  |  |  | Юрист: |  |  |  | Зулпихаров М.
Намазбай Г.
Секретарь :