Техническая спецификация








	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинских изделий( далее – МИ) 

	Детектор рентгеновский плоскопанельный цифровой 


	1092
	Требования к комплектации
	№
п/п
	Наименование комплектующего к МИ
	Краткая техническая характеристика комплектующего к МИ
	Требуемое количество
(с указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие не хуже:

	
	
	1
	Детектор рентгеновский плоскопанельный цифровой 

   
	Общие размер: ≤ 460 мм (Ш) х 460 мм (Д) х 15 мм (В).

Область обнаружения: ≥ 430 мм (В) х 430 мм (Д).

Вес, кг: ≤ 4,5 кг. 

Интерфейс связи:
Проводное соединение - Ethernet.

Тип детектора: Детектор плоскопанельный - тонкопленочный транзистор – аморфный кремний.

Сцинтиллятор: CsI:ТI. 

Аналого-цифровое преобразование:
14 бит (16 383).

Динамический диапазон: 10 000: 1.

Время захвата изображения:
<9 с после рентгеновского облучения.

Шаг пикселя: ≤140 мкм

Напряжение: 100-240 В (50/60 Гц).

Потребляемая мощность: ≤12 В, 2 A 

SSU (блок синхронизации устройства): ≤260 мм (Ш) х 248 мм (Д) х 49 мм (В),                 ≤ 2,2 кг.


	1 шт.

	
	
	2
	Блок
	Блок синхронизации устройства (SSU)
	1 шт.

	
	
	3
	Ручной переключатель USB


	Ручной переключатель USB


	1 шт.

	
	
	4
	Кабель USB
	Кабель USB
	1 шт.

	
	
	5
	Рентгеновский кабель
	Рентгеновский кабель
	1 шт.

	
	
	6
	Планшетный адаптер

	Планшетный адаптер

	1 шт.

	
	
	7
	Интерфейсный кабель Tether
	Интерфейсный кабель Tether
	1 шт.

	
	
	8
	Удлинитель для кабеля Tether

	Удлинитель для кабеля Tether

	1 шт.

	
	
	9
	Функциональный кабель
	Функциональный кабель
	1 шт

	
	
	10
	Кабель питания AC


	Кабель питания AC


	1 шт

	
	
	11
	Кабель LAN


	Кабель LAN


	1 шт

	
	
	12
	Диск
	ПО обработки рентгеновских изображений, интерфейс на казахском и/или русском языках (на CD-диске).
	1 диск

	
	
	13
	Диск
	Установочный CD- диск.


	1 дист

	
	
	14
	ключ
	Лицензия (ключ активации) для ПО.
	1 ключ

	
	
	Дополнительные комплектующие:

	
	
	1
	Линза 28D
	Линза 28D
	1 шт.

	3
	Требования к условиям эксплуатации
	Рабочий режим:

Температура: не хуже 10-35 0С;

Влажность: 30 – 85% (без конденсации);

Атмосферное давление: 700 – 1060 Гпа.

Хранение: 

Температура: не хуже -10 – +40  0С;

Влажность: 5 – 95% (без конденсации);

Темп изменения: <15˚C/час;

Атмосферное давление: 500 – 1060 Гпа.

Транспортировка:

Температура: не хуже -15 – +50  0С;

Влажность: 10 – 90% (без конденсации);

Атмосферное давление: 500 – 1060 Гпа.



	4


	Условия осуществления поставки МИ 

(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)
	Наличие регистрационного удостоверения на право применения в медицинской практике на территории Республики Казахстан. Установка детектора должна производиться сертифицированным от завода изготовителя инженером, наличие сертификата. Проведение контроля качества рентгеновского аппарата с использованием рентгеновского цифрового детектора для оценки качества цифровых рентгеновских снимков, наличие контрольно-измерительного оборудования, фантомов и тест-объектов. 



	5


	Срок поставки МИ и место дислокации 
	В течении 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня вступления в силу договора.



	6


	Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание медицинского изделия 37 месяцев.

Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя:

- настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.;

- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;

- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);

- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.


