## Техспец
Приложение №1
к тендерной документации
08.04.2022г.
Количество (объем) закупаемых изделий медицинского назначения, суммы, выделенные для закупа по каждому лоту, условия платежа, место поставки ,сроки поставки
№ лота | Международное непатентованное название изделия медицинского назначения | Полная характеристика (описание) товаров (с указанием формы выпуска и дозировки) | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма, выделенная для закупа | Условие платежа | Место поставки | Условие поставки | Срок поставки
медицинских изделий (детектор для преобразования рентген снимков в цифровой эквивалент )
1 | Детектор рентгеновский плоскопанельный цифровой | Детектор рентгеновский плоскопанельный цифровой предназначен для получения цифровых рентгеновских снимков, используемых при выполнении диагностических рентгеновских процедур общего назначения.Общие размер: ≤ 460 мм (Ш) х 460 мм (Д) х 15 мм (В). Область обнаружения: ≥ 430 мм (В) х 430 мм (Д).Комплектующие к цифровому детектору 1. Блок синхронизации устройства (SSU)- 1 шт. 2. Ручной переключатель USB-1 шт. 3. Кабель USB-1 шт. 4. Рентгеновский кабель-1 шт. 5. Планшетный адаптер-1 шт. 6. Интерфейсный кабель Tether- 1 шт. 7. Удлинитель для кабеля Tether-1 шт. 8. Функциональный кабель-1 шт. 9. Кабель питания AC- 1 шт. 10. Кабель LAN- 1 шт. 11. ПО обработки рентгеновских изображений, интерфейс на казахском и/или русском языках (на CD-диске). 12. Установочный CD- диск. 13. Лицензия (ключ активации) для ПО Тип детектора: Детектор плоскопанельный - тонкопленочный транзистор – аморфный кремний. Сцинтиллятор: CsI:ТI. Аналого-цифровое преобразование: 14 бит (16 383). Динамический диапазон: 10 000: 1. Время захвата изображения: <9 с после рентгеновского облучения. Шаг пикселя: ≤140 мкм Напряжение: 100-240 В (50/60 Гц). Потребляемая мощность: ≤12 В, 2 A SSU (блок синхронизации устройства): ≤260 мм (Ш) х 248 мм (Д) х 49 мм (В), ≤ 2,2 кг. | шт | 18400000 | 1 | 18400000 | Перечисление | ТО, Г.Туркестан ул.Нышанова 18/А | до склада заказчика 15 дней после подписания договора,предоплаты нет,авансового платежа нет. | В течении 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня вступления в силу договора.
| Итого: |  |  |  |  | 18400000
| Руководитель | Махмутов Н.Т.
| Секретарь : | Намазбай Г.